(ร่าง)

ขอบเขตของงาน (TOR)

ข้อกำหนดการเช่ายูนิตทำฟัน (Dental Unit) และอุปกรณ์ประกอบ  จำนวน 23 ชุด

สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...............

การจัดหายูนิตทำฟัน  (Dental Unit)  และอุปกรณ์ประกอบ  เพื่อใช้ในคลินิกฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักการและเหตุผล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะจัดหายูนิตทำฟัน (Dental Unit) และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในคลินิกฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์   โดยในการจัดหา จะเป็นระบบการจัดหาด้วยการเช่า

2. ความต้องการ

2.1  ยูนิตทำฟัน (Dental Unit)    จำนวน  23  ชุด

2.2  Motor Suction ขนาด 1.25  แรงม้า  จำนวน  7 ชุด

2.3  ด้ามกรอช้า Micro motor เป็นชนิด Air Micromotor โดยมีด้ามท้ายเป็นแบบ Mid West

Type (4 Holes) และเป็นชนิดท่อน้ำในและสามารถปรับความเร็วได้  จำนวน  23 หัว

2.4  เก้าอี้นั่งสำหรับทันตแพทย์   จำนวน  23 ชุด

3. ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป

3.1 ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1.1  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ประกอบ

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10  ปี

3.1.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพขายยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ประกอบ และต้องไม่เป็น

ผู้ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคา

กับมหาวิทยาลัย

3.2 ข้อกำหนดด้านการเสนอราคา

3.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์กำหนดเท่านั้น

3.2.2 เงื่อนไขและรายละเอียดของข้อเสนอการเช่ายูนิตทำฟันและอุปกรณ์ประกอบรวม

ทั้งข้อเสนอและเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่ผู้เสนอราคาเสนอมาให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

2

3.2.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องศึกษาข้อกำหนดเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดแจ้ง

และไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น จะยกเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ทำความเข้าใจในข้อความหรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในประกาศในเอกสารทุกฉบับนั้นไม่ได้

3.2.4 รายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความของข้อความใด ๆ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยคณะกรรมการจัดหาพัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นที่สิ้นสุด

3.2.5  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอการเช่ายูนิตทำฟัน   และอุปกรณ์ประกอบสำหรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Proposal) ที่มีหมายเลขหน้ากำกับทุกหน้าของเอกสาร

เสนอต่อคณะทันตแพทยศาสตร์โดยรายละเอียดของข้อเสนอจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะของยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ประกอบยูนิตทำฟันทั้งหมดพร้อม Catalog ตัวจริง

  - ข้อกำหนดด้านการให้บริการ และบำรุงรักษายูนิตทำฟัน

3.3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อได้และที่อยู่ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์  ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้

ในการประสานงานและแจ้งเหตุเสียของการทำงานของยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์

ประกอบของยูนิตทำฟัน  และตลอดอายุของสัญญาเช่าผู้ยื่นข้อเสนอมีการเปลี่ยน

ผู้ประสานงาน  ต้องแจ้งให้คณะทันตแพทยศาสตร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุก

ครั้ง

3.3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือความ

ขัดข้องของยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบทั้งหมดที่ผู้ยื่นข้อเสนอตลอด

อายุสัญญาเช่า และภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากระบบใดข้างต้นเกิดความชำรุด

บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรีบ

จัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือนำยูนิตทำฟันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่ามา

ทดแทนให้สามารถใช้งานได้ดังเดิมภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งความ

บกพร่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์  ผ่านทางผู้ประสานงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ใด ๆ ทั้งสิ้น

    - กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบ

ในข้อ  3.3.2  ให้แล้วเสร็จภายใน   24  ชั่วโมงทำการ   นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งความ

บกพร่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ผ่านทางผู้ประสานงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

จะคืนค่าเช่าสำหรับยูนิตทำฟัน   เครื่องดังกล่าวเป็นรายเครื่อง   ตามจำนวนวันที่ไม่

สามารถใช้งานได้     พร้อมกับจะดำเนินการคิดค่าปรับในอัตราตามสัญญาการเช่า

ของคณะทันตแพทยศาสตร์

3

    - ตลอดอายุของสัญญาเช่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดยูนิตทำฟันและระบบทั้งหมดที่ได้ทำการติดตั้งในคลินิก ทุกช่วงของการปิดภาคการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายนทุกปี ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์  โดยจะต้องส่งแผนและกำหนดการเกี่ยวกับการเข้าดำเนินการให้คณะทันตแพทย ศาสตร์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

  - ข้อกำหนดการยื่นซองเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นซองข้อเสนอจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  จำนวนเงิน  345,000.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นห้า-พันบาทถ้วน-)

3.5.    ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อเสนอด้านเทคนิคและเอกสารประกอบ    อื่น ๆ ใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย  โดยเอกสารหลักฐานมี ดังนี้

  - เอกสารทั่วไป

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.1.1   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

1.1.2   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่

ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

1.1.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิค

รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)

    - เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ   (ถ้ามีเพิ่มเติม)

1.2   เอกสารด้านเทคนิค

1.2.1  เอกสารประกอบทางเทคนิค ได้แก่  บัญชีรายการยูนิตและอุปกรณ์ที่

เสนอ เช่น  แผนการติดตั้ง  แผนการให้บริการและซ่อมบำรุงเพื่อให้

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความต้อง

การของคณะทันตแพทยศาสตร์

    - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ประกอบ

ยูนิตทำฟันทั้งหมดพร้อม  Catalog  ตัวจริง

4

  - ข้อกำหนดในการติดตั้ง

    - ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งระบบทั้งหมด โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดส่งแผนการดำเนินงาน และแผนการติดตั้งโดยละเอียดให้คณะทันตแพทยศาสตร์ เห็นชอบภายใน  20  วัน นับจากวันลงนามในสัญญาเช่า

    - ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งมอบยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทั้งหมดภายในระยะ เวลา -90- วัน นับจากวันลงนามในสัญญาเช่า ซึ่งหากเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวอัตราค่าปรับ   ให้เป็นไปตามสัญญาการเช่าของคณะทันตแพทยศาสตร์

    - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรื้อ ถอน ยูนิตทำฟันของเก่า และขนย้ายยูนิตทำฟันของเก่าไปติดตั้งยังจุดที่คณะฯ จัดไว้ให้  และผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการติดตั้งรวมทั้งระบบท่อน้ำ ไฟ ลม และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งจ่ายมายังจุดที่ติดตั้งยูนิตทำฟันของเก่า

    - ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ของใหม่  ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการพิจารณาเป็นผู้ให้เช่า

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการติดตั้งรวมทั้ง

ระบบท่อน้ำ ไฟ  ลม  และระบบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งจ่ายมายังจุดยังที่ติด

ตั้งยูนิตทำฟันของใหม่

  - หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คณะทันตแพทยศาสตร์ กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาการประกวดราคาเช่าด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามลำดับดังนี้

    - คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกจะทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อ เสนอเอกสาร    และหลักฐานต่าง    ๆ        และพิจารณาข้อกำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์  ที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขและ

ถูกต้องตามข้อกำหนดในการเช่ายูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ครั้งนี้

    - การพิจารณาราคา

3.7.2.1  ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะมีสิทธิ์เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกตามข้อ 3.7.1

**************

คุณลักษณะเฉพาะ  ยูนิตทำฟัน (Dental Unit) และอุปกรณ์ประกอบ  จำนวน 23 ชุด

1.  คุณสมบัติทั่วไป

(1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน   ระบบควบคุม  ระบบน้ำบ้วนปาก

และเก้าอี้คนไข้

(2)  ยูนิตมีจุดต่อCoupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ และมีหัวต่อ

แบบ Non-return valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้

(3)  ที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์สามารถดูฟิล์มชนิดฟิล์มชนิด Panoramic  และสามารถดูได้สะดวกโดยมี

ต้นกำเนิดแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ (FLUORESCENT)

(4) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่

เกิน 50 โวลท์ ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

(1) ระบบให้แสงสว่าง

1.1 แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน

1.2 ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่า 13,000 ถึง 28,000 ลักซ์

1.3 ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

1.4 Color temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500 ํK ( องศาแคลวิน)

1.5 แขนสำหรับยึดโคมไฟ

1.5.1  ทำด้วยโลหะที่เคลือบป้องกันสนิมมีความแข็งแรงยึดติด และมีสีเดียวกันกับ

ตัวยูนิต

1.5.2  สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ

1.6 มีสวิทช์เปิด/ปิดไฟอยู่ที่บริเวณตัวโคมไฟ

1.7 โคมไฟเปิดเองอัตโนมัติเมื่อดึงโคมไฟมาอยู่ระยะใช้งานและปิดโดยอัตโนมัติเมื่อยก

โคมไฟขึ้น

                - (2) ระบบเครื่องกรอฟัน

2.1  มี Triple syringe จำนวน 2 จุด ที่ระบบควบคุมหัวกรอ 1 จุด และบริเวณที่วาง

อุปกรณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน

ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ ต้องมีปลายทิปสำรองให้

ยูนิตละ  2  ชิ้น

6

2.2  สายด้ามกรอและ Triple syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วย Polyurethane ติด

สำเร็จรูปมาจากโรงงานเดียวกันกับยูนิตทำฟัน

2.3 ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ มีคุณสมบัติดังนี้

2.3.1 เป็นภาชนะใสที่ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์

2.3.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 1.5  ลิตร

2.3.3 สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก

2.3.4 มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน

(3) ระบบควบคุม

3.1 ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอ

3.1.1  มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าด้ามกรอ

3.1.2 สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่ละชุดได้

สะดวกโดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ

3.1.3 เป็นระบบลมหรือระบบโซลินอยล์ไฟฟ้า

3.1.4  สายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสาย

ที่ทำจาก Polyurethane(PU) ติด สำเร็จรูปมาจากโรงงานเดียวกันกับยูนิตทำฟัน

3.1.5 มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ สำหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ สำหรับด้ามกรอช้า 1 ที่

Triple syringe 1 ที่

3.1.6  มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ

3.1.7  ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible arm ร่วมกัน และสามารถ

เคลื่อนที่ได้ ทั้งแนวราบและแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ โดยใช้ระบบ

การปรับถาดลงในแนวดิ่งเป็นการปลดล็อคและปรับถาดขึ้นในแนวดิ่งได้อิสระ

(4) ระบบดูดน้ำลาย(Saliva ejector และ High volume suction)

4.1 ระบบดูดน้ำลายแรงต่ำ ( Saliva ejector ) ทำงานด้วยระบบ Motor Suction

หรือระบบลมโดยท่อดูดน้ำลายสามารถใช้กับท่อพลาสติกชนิดที่สามารถดัด งอได้

4.2  ระบบดูดน้ำลายแรงสูง ( High Power Suction ) ทำงานด้วยระบบ Motor Suction หรือ

ระบบลม

  - Saliva Ejector และ High Power Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้ และการ

ทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ

7

4.4  มี Valve ควบคุมแรงดูดที่หัว Suction ทั้ง 2 หัว

4.5 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำ

ความสะอาดได้

4.6 สายดูดสำหรับ Saliva ejector และ High volume suction ผนังด้านในทำด้วย

ซิลิคอนหรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน และทำจาก

วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อ

4.7  มีที่วางบริเวณด้านผู้ช่วยทันตแพทย์

(5) ระบบน้ำบ้วนปาก

5.1 มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก และสามารถถอดที่กรองมาล้างทำ

ความสะอาดได้ง่าย

5.2 มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถ้วยบ้วนปาก (ใช้น้ำหนักหรือหน่วงเวลา)

5.3 อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อน้ำปล่อย

น้ำลงในอ่าง และมีที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้าง  และ

ทำความสะอาดได้ง่าย

5.4 มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดลงมาล้างและทำความสะอาดได้

5.5 ตัวอ่างสามารถหมุนเข้ามาหาตัวคนไข้หรือหมุนออกไปด้านนอกได้

(6) เก้าอี้คนไข้

6.1 สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของ

เก้าอี้ได้ด้วยระบบ Gear motor

6.2 Head rest จะต้องมีที่รองรับ Occipital prominenceของศีรษะคนไข้และสามารถปรับสูง

ต่ำได้ ตามความต้องการตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้

6.3 ระบบในการปรับตำแหน่ง Preset และ Auto return (Zero position)เมื่อใช้กับ

คนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

6.4 ปุ่มปรับตำแหน่ง  Preset และ Auto return (Zero Position)  จะต้องมีอย่างน้อย  3 จุด

เช่น  บริเวณชุดควบคุมฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์ บริเวณสวิทช์เท้า และบริเวณเก้าอี้คนไข้

  - มีสวิทช์หรือระบบนิรภัย  (Safety Switch) อย่างน้อย 2  จุดคือ

6.5.1. บริเวณฐานเก้าอี้ด้านหลัง

6.5.2. บริเวณชุดควบคุมเก้าอี้ฝั่งผู้ช่วยทันตแพทย์

8

6.6 โครงสร้างฐานของเก้าอี้ โครงสร้างที่รองรับแผ่นหลัง   โครงสร้างที่รองรับเบาะที่นั่ง

ทำด้วยโลหะหล่อ

6.7 เบาะ ของเก้าอี้แต่ละส่วน บุด้วยหนังไวนิลผิวเรียบอย่างหนา ไม่มีรอยเย็บระหว่าง

ชิ้นหนัง และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

(7) Motor Suction

7.1 เป็น  Motor Suction  ที่ใช้น้ำร่วมหรือไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด

7.2 มีกำลังขนาดไม่ต่ำกว่า 1.25 แรงม้า

7.3 แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่า -100 mm.Hg

เมื่อใช้กับยูนิตทำฟัน 3 ตัว พร้อมกัน

7.4 มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

7.5 ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่านBacterial Filter โดยไม่ทำให้

ประสิทธิภาพการดูดลดลง

7.6 Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวก และมีสำรอง 1 ชุด

7.7 Motor Suction สามารถดูดได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดและขับน้ำเสียโดยอัตโนมัติ

โดยไม่ต้องมีถังพัก

7.8 ผู้ขายต้องติดตั้ง Motor Suction โดยมีระบบท่อน้ำ ไฟ ลม และระบบอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง จากแหล่งจ่ายมายัง Motor Suction และ จาก Motor Suction ไปยังยูนิต

ทำฟันโดยติดตั้งตามความประสงค์ของคณะฯ

7.9 Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้โดยแรงดูด

ไม่ตกและการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ และปรับแรงดูดได้

7.10 มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่องลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำ

ความสะอาดได้

7.11 ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี

7.12 ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทำให้

ประสิทธิภาพการดูดลดลง

7.13 ระบบ Motor Suction ติดตั้งภายในตู้ครอบ

(8) ด้ามกรอช้า Micro motor เป็นชนิด Air Micromotor โดยมีด้ามท้ายเป็นแบบ Mid West Type

(4 Holes) และเป็นชนิดท่อน้ำในและสามารถปรับความเร็วได้  จำนวน  23 หัว

8.1 Micro motor เป็นชนิด  Air Micro motor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West

Type (4 Holes)  ท่อน้ำเป็นแบบเดินภายใน

9

8.2 สามารถต่อสเปรย์น้ำได้และสามารถปรับความเร็วได้

8.3 สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศา

เซลเซียส

8.4 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

(9) เก้าอี้นั่งสำหรับทันตแพทย์   จำนวน  23 ชุด

9.1  มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ Pneumatic

9.2  มี Lumbar Support

(10) เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ยูนิตทำฟัน  จะต้องผลิตและประกอบโดยโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

10.2 ผู้ให้เช่าต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตและมีแคตตาล๊อกตัว

จริงจากโรงงานผู้ผลิตโดยแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคและทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่า

เสนอรุ่นหรือรายละเอียดอื่น ๆ ลงใบแคตตาล็อก

10.3 โรงงานผู้ผลิตจะต้องผลิตยูนิตทำฟันโดยตรงไม่น้อยกว่า 30 ปี และผู้ให้เช่าต้องเป็น

ตัวแทนจำหน่ายยูนิตทำฟัน เป็นระยะเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5  ปี ในกรณีนี้ต้อง

มีหนังสือ  แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

10.4  ผู้ให้เช่าต้องแสดงหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือ

หลักฐานการรับรองมาตรฐานจากโรงงานที่ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

10.5 ผู้ให้เช่าต้องรับประกันคุณภาพและการดูแลรักษาตลอดระยะเวลาการเช่า

10.6 มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด ต่อ 1 ยูนิต  รวมทั้งแผนผัง

คุณลักษณะเฉพาะของยูนิต

10.7 ผู้ให้เช่าต้องนำสินค้ามาแสดงพร้อมทั้งแนะนำการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ในวันที่ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค

10.8 ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ใน 2 ระดับ คือ

10.8.1 ฝึกอบรมช่างยูนิตทำฟัน

10.8.2 แนะนำการใช้เครื่องมือและฝึกอบรมเบื้องต้นแก่ผู้ช่วยทันตแพทย์

10.9  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือทวีปยุโรป

10.10 ผู้ให้เช่าต้องนำเอกสารนำเข้าฉบับจริงหรือหากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาโดย

เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมาแสดงในวันที่ส่งมอบสินค้า

10

11.   ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน  -....90....-วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า

12.  วงเงินในการจัดหา   6,900,000.-บาท (-หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)

หมายเหตุ

ผู้สนใจ    สามารถเสนอแนะ   วิจารณ์    หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผย  ระบุชื่อ  นามสกุลจริงพร้อม ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E-mail address  poungsub@chiangmai.ac.th

- ทางเว็บไซต์  http://planning.oop.cmu.ac.th/affairs/

- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่  งานการเงิน การคลังและพัสดุ

- โทรสารหมายเลข  053-221086

ทั้งนี้ภายใน  3  วันนับตั้งแต่คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์  เพื่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์  จะได้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่      29      มีนาคม  พ.ศ.  2554

(ลงนาม)  สุกิจ  เกษรศรี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุกิจ  เกษรศรี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  รักษาการแทน

คณบดี  คณะทันตแพทยศาสตร์