(ร่างครั้งที่ 1) 
ขอบเขตของงาน (TOR) 
ยูนิตทำฟัน  จำนวน 40 ชุด 
 
1. ความเป็นมา  
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับงบประมาณตามโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างฟื้นฐาน (DPL) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทางด้านทันตแพทย์ คือ  
ยูนิตทำฟัน  จำนวน 40 ชุด ประกอบด้วย 
1.1    ยูนิตทำฟัน  จำนวน 40 ชุด 
1.2    เครื่องดูดน้ำลาย จำนวน 40 ชุด  
1.3    เครื่องกำเนิดอากาศอัดแบบโรตารี่สกรู (Rotary screw air compressor)  จำนวน 1 ชุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อรองรับการผลิตนักศึกษาทันตแพทย์เพิ่มตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต  ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในคลินิก ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในการให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม 
 
3.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      3.1    	ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 
        	อิเล็กทรอนิกส์ 
      3.2      	ผู้ประสงค์จะเสนอราคา    ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง    ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 
3.3     	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.4   	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
 
4.  คุณลักษณะเฉพาะ 
4.1	ยูนิตทำฟัน  จำนวน  40  ชุด
4.1.1	คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1.1	ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน   ระบบควบคุม  ระบบน้ำบ้วนปากและเก้าอี้คนไข้
4.1.1.2	ยูนิตมีจุดต่อCoupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำ มีหัวต่อ  แบบNon-return valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้
4.1.1.3	มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ติดกับยูนิตในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน
4.1.1.4	ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 50 โวลท์ใช้กับระบบทำงานภายในยูนิตทั้งหมด ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์           
4.1.2	คุณสมบัติทางเทคนิค
4.1.2.1	ระบบให้แสงสว่าง
1.)	มีโคมไฟส่องปาก หลอดไฟเป็นชนิด Tungsten halogen ใช้ไฟฟ้า 12-24 โวลต์ ให้แสงสว่างที่ปราศจากความร้อน
2.)	สามารถปรับความเข้มแสงได้ตามความต้องการของผู้ใช้อย่างน้อย 2 ระดับ  ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสต่ำสุด ไม่สูงกว่า 8,000  ลักซ์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 22,000 ลักซ์
3.)	ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50  เซนติเมตร 
4.)	Color temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500  K (องศาแคลวิน)
5.)	สามารถปรับระดับของแหล่งกำเนิดแสงได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ หรือปรับระดับได้ต่อเนื่อง
6.)	Flexible arm สำหรับยึดโคมไฟทำด้วยโลหะที่เคลือบป้องกันสนิมมีความแข็งแรง ยึดติดและมีสีเดียวกับตัวยูนิตสามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ
7.)	สวิทซ์ ปิด-เปิด เป็นแบบไม่ต้องสัมผัส (Auto sensor)  หรือ ปิด – เปิด    ด้วยมือ (Manual switch)
4.1.2.2	ระบบเครื่องกรอฟัน
1)	ด้ามกรอ ประกอบด้วย
1.1)	ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จำนวน 2 ด้ามกรอ ต่อ ยูนิตทำฟัน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-	เป็นระบบขับด้วยแรงลม ( Air Turbine ) ใช้ตลับลูกปืนชนิด Ceramic Ball Bearing
-	เป็นหัวกรอมี Fiber optic   โดยมีหลอดอยู่ที่ Coupling 
-	ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า  300,000 รอบต่อนาที
-	ใช้ความดันลมเพื่อการทำงานได้ไม่ต่ำกว่า 2.5 บาร์ 
-	มีแรงบิดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์
-	ใช้ระบบกด (Push Button) ในการถอด / ใส่ หัวกรอ
-	ด้านท้ายของหัวกรอ ต่อกับยูนิตทำฟันด้วย Couping สามารถหมุนได้ 360 องศา แยกเป็นอิสระได้   จากสายอ่อน ด้ามท้ายเป็นแบบ Mid-west  4 รู และมีระบบ ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำเข้าสู่ตัวยูนิต ( Non-Retraction Valve )
-	สามารถอบฆ่าเชื้อในเครื่อง Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียล ได้โดยผิวไม่ลอกและไม่ถูกกัดกร่อนเป็นสนิม
-	มีระบบน้ำฉีด เพื่อลดความร้อนในการกรอฟัน มีรูเปิดท่อน้ำด้านล่างหัวกรอไม่น้อยกว่า 3 รู โดย
-	เป็นระบบท่อน้ำภายในหัวกรอ
-	ส่วนด้ามจับของหัวกรอ ออกแบบสายให้จับได้ถนัดมือ ไม่ลื่น และทำความสะอาดได้ง่าย
-	ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
1.2)	ด้ามกรอช้าเป็นชนิด Air Micromotor  มีคุณสมบัติดังนี้
-	เป็น Air Micromotor ที่หมุนด้วยแรงดันลมไม่น้อยกว่า 3 Bar มีความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 20,000  รอบต่อนาที  มีระบบน้ำภายในอย่างน้อย 1 รู และมี O-Ring เพื่อป้องกันน้ำรั่วอย่างน้อย 3 วง
-	   การสวมต่อกับสายด้ามกรอเป็นชนิด 4 Hole Midwest และเป็นระบบ Coupling ที่สามารถหมุนได้รอบทิศทาง 
-	สามารถต่อกับด้ามต่อชนิด Straight , Contra , Prophylaxis แบบ E Standard และมีปุ่มกดเฉพาะเวลาถอดด้ามต่อต่างๆ เพื่อเพิ่มการยึดแน่นกับด้ามต่อ 
-	สามารถปรับให้มอเตอร์หมุนเดินหน้า ถอยหลังและเร่งลดความเร็วรอบได้ที่บริเวณด้ามจับ
-	สามารถทำความสะอาดโดยเข้าเครื่อง Autoclave ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 134 องศาเซลเซียล
-	บรรจุในกล่องอย่างดี ระบุชื่อประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน
-	รับประกันคุณภาพ 1 ปี และมีมาตรฐานอย่างน้อย ISO 9001 , EN46001 และ Standards and CE 
1.3)	  ด้ามกรอฟันทั้งหมดต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจาก 
         องค์การอาหารและยา ( อย.)
2)	มี Triple syringe จำนวน 2 จุด ที่ระบบควบคุมหัวกรอ 1 จุด และบริเวณที่วางอุปกรณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกันปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ ต้องมีปลายทิปสำรองให้ยูนิตละ 2 ชิ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากโรงงานเดียวกันกับยูนิต
3)	สายด้ามกรอและ Triple syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิโคน
4)	ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ    มีคุณสมบัติดังนี้
-	เป็นภาชนะพลาสติกที่ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์
-	มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร
-	สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก
-	มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน
-	มีภาชนะสำรอง 2 ใบ
-	มีเกจวัดแรงดันที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
4.1.2.3	ระบบควบคุม
1)	ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอ
-	มีระบบ First priority จากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตโครงสร้างหลัก
-	มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าด้ามกรอ
-	สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดด้ามกรอในแต่ละชุดได้ สะดวกโดยผ่านNeedle valveและมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ
-	เป็นระบบโซลินอยล์ไฟฟ้า จากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตโครงสร้างหลัก
-	สายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสายที่ทำจาก Polyurethane(PU)  
-	มีที่วางหรือใส่ด้ามกรอ สำหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที่ สำหรับด้ามกรอช้า 1 ที่และTriple syringe 1 ที่
-	มีที่วางถาดใส่เครื่องมือ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเซนติเมตร
-	ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือใช้ Flexible arm ร่วมกัน
-	ที่ใส่ด้ามกรอและที่วางถาดใส่เครื่องมือสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบ และแนวดิ่งและคงที่ได้ทุกจุดที่ต้องการ (ทั้งนี้เมื่อปิดเครื่องแล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ลดระดับลงถูกพื้น)
-	มีเกจสำหรับวัดแรงดันลมเมนส์เข้ายูนิตทำฟัน
2)	สวิตช์เท้า สามารถ
-	สามารถควบคุมเก้าอี้ หัวกรอฟัน   ในชิ้นเดียวกัน 
-	  ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและสามารถเลือกให้หัวกรอทำงานอย่างเดียวหรือทำงานแบบมีน้ำร่วมด้วย
-	ควบคุมการทำงานของด้ามกรอและเลือกให้ด้ามกรอทำงานอย่างเดียวหรือทำงานแบบมีน้ำร่วมด้วยได้  
-	สามารถปรับความเร็วของหัวกรอเร็ว, หัวกรอช้า ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่หัวกรอทำงานโดยไม่ต้องหยุดเพื่อปรับ
-	ควบคุมระบบ Chip Air และ Chip Water สำหรับพ่นน้ำหรือพ่นลมจากหัวกรอ โดยที่หัวกรอไม่หมุน เพื่อใช้แทน Triple syringe ในกรณีเร่งด่วนได้
-	สามารถปรับเก้าอี้ไปยังตำแหน่ง Auto-Return ตำแหน่ง Rinsing Position และ ตำแหน่งล่าสุด   Last position ได้
-	สวิทช์เท้าใช้ระบบไฟฟ้าในการ สั่งงานด้ามกรอฟัน
-	มีที่จับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือใช้เท้ายก                                                                                                                                                             
3)	  ระบบดูดน้ำลาย(Saliva ejector และ High volume suction)
-	Saliva ejector และ High volume suction สามารถทำงานพร้อมกันได้และการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ 
-	    โดยใช้แรงดูดจาก Motor suction และมี Valve ควบคุมแรงดูดที่หัว  Suction ทั้ง 2 หัว
-	   มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้างและทำความสะอาดได้
-	   สายดูดสำหรับ Saliva ejector และ High volume suction ผนังด้านในทำด้วยซิลิคอนหรือเคลือบซิลิคอน
-	   มีคุณสมบัติไม่หดหรือตีบตัวขณะใช้งาน และทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อ
-	   มีที่วางบริเวณที่วางอุปกรณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์

4)	  ระบบน้ำบ้วนปาก
-	มีที่กรองน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบน้ำบ้วนปาก และสามารถถอดที่กรองมาล้างทำ ความสะอาดได้ง่าย                  
-	 มีระบบควบคุมปริมาณน้ำลงถ้วยน้ำบ้วนปากโดยอัตโนมัติ และมีสวิตซ์เปิดน้ำ  (Manual)
-	 อ่างน้ำบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทำด้วยวัสดุที่คราบสกปรกไม่เกาะติดมีท่อ น้ำปล่อย  น้ำลงในอ่าง และ      
-	มีที่กรองวัสดุหยาบภายในอ่างที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้ง่าย
-	มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้งที่สามารถถอดมาล้างและทำความสะอาดได้
-	ตัวอ่างบ้วนปากสามารถหมุนเข้ามาหาตัวคนไข้หรือหมุนออกไปด้านนอกได้ไม่น้อยกว่า 150 องศา
4.1.2.4	เก้าอี้คนไข้
1)	โครงสร้างเป็นรูปตัวอักษรแซด (Z-type) หรือใกล้เคียง และไม่มีวัสดุห่อหุ้มที่เป็นที่สะสมสิ่งสกปรกบริเวณฐานเก้าอี้
2)	สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบ ไฮดรอลิกหรือ Gear motor                       
3)	ที่รองรับศีรษะ (Head rest) สามารถปรับให้เอนหน้า-หลัง และสูง-ต่ำได้ง่ายและตาม ความต้องการ
4)	ระบบในการปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero position)เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
5)	ปุ่มปรับตำแหน่งPreset และ Autoreturn(Zero position)จะต้องมีอย่างน้อย 2 จุดจาก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือ  เก้าอี้คนไข้ และบริเวณอ่างบ้วนปาก และติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
6)	มีระบบ Autostop ที่พนักพิงผู้ป่วย ที่วางอุปกรณ์ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์  ขณะเก้าอี้เลื่อนลง หากมีอะไรกีดขวางเก้าอี้จะหยุดทำงานอัตโนมัติ และมีระบบ Emergencystop ที่สวิทซ์เท้าควบคุมเก้าอี้และสวิทซ์ควบคุมเก้าอี้ตำแหน่งอื่น และติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
7)	โครงสร้างของเก้าอี้ทำจากโลหะหล่อหรือโลหะเคลือบสารกันสนิมที่แข็งแรง ดังนี้   โครงสร้างหลักที่รองรับแผ่นหลัง โครงสร้างหลักที่รองรับเบาะที่นั่ง  โครงสร้างส่วนฐานที่เป็นรูปตัวอักษร Z

4.1.2.5	เก้าอี้ทันตแพทย์  จำนวน 1 ตัว
1)	มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic Lumbar support
2)	ฐานเก้าอี้ทำด้วยโลหะไร้สนิม หรือโลหะอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุที่ยึดเป็นเนื้อ  เดียวกันกับโลหะ ล้อเลื่อนมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ล้อ
3)	ปรับความสูง-ต่ำ ของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮโดรลิก (Hydraulic) หรือระบบลม (Pneumatic)
4)	พนักและที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียมหรือหนังแท้ และมีสีเดียวกับเบาะเก้าอี้ผู้ป่วย
5)	ทำความสะอาดง่าย ทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อ	
6)	สินค้าต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)
4.1.2.6	เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว
1)	มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบPneumatic Lumbar support และที่พักเท้า
2)	เป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิม
3)	ฐานเก้าอี้ทำด้วยโลหะไร้สนิม หรือโลหะอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุที่ยึดเป็นโลหะมีโครงโลหะเป็นวงรอบสำหรับวางเท้า และล้อเลื่อนมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ล้อ
4)	พนักพิงแบบโค้ง สามารถปรับหมุนได้รอบขณะที่นั่งทำงาน โดยอาจจะหมุนไปพร้อมกับที่นั่ง
5)	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากโรงงานเดียวกันกับยูนิต
6)	สินค้าต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.)

4.2	เครื่องมอเตอร์ดูดน้ำลาย  จำนวน 40 ชุด
4.2.1	คุณลักษณะเฉพาะ
4.2.1.1	เป็น Motor Suction ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด
4.2.1.2	แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ ไม่ต่ำกว่า -80 mm.Hg หรือเทียบเท่า
4.2.1.3	มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4.2.1.4	ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่านBacterial Filter โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง
4.2.1.5	Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวก และมีสำรอง 1 ชุด
4.2.1.6	Motor Suction สามารถดูดได้ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดและขับน้ำเสียโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีถังพัก
4.2.1.7	รับประกันคุณภาพ 3 ปี และผู้ขายต้องติดตั้ง Motor Suction โดยมีระบบท่อน้ำ ไฟ ลม และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งจ่ายมายัง Motor Suction และ จาก Motor Suction ไปยังยูนิตทำฟันโดยติดตั้งตามความประสงค์ของคณะฯ
4.2.1.8	ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี
4.2.1.9	ตัวมอเตอร์ Suction ติดตั้งภายในตู้ครอบ

4.3	 เครื่องกำเนิดอากาศอัดแบบโรตารี่สกรู (Rotary screw air compressor)  จำนวน 1 ชุด
4.3.1	คุณลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วย
4.3.1.1	ปั๊มลม ขนาด ไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 ตัว
4.3.1.2	ต้องทำลมได้ไม่ต่ำกว่า 4,500 ลิตรต่อนาที ที่ความดัน 8 บาร์
4.3.1.3	มอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 30 กิโลวัตต์ หรือขนาด 40 แรงม้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50  เฮิร์ท
4.3.1.4	ระบบขับระหว่างมอเตอร์กับตัวปั๊ม ใช้ขับโดยตรงไม่มีสายพาน (DIRECT COUPLING COMPRESSOR AND MOTOR)
4.3.1.5	ความเร็วรอบ ไม่ต่ำกว่า 1,400 รอบ/นาที
4.3.1.6	ระบบควบคุม ต้องควบคุมได้ทั้งแบบ AUTOMATIC และ MANUAL มีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน
4.3.1.7	ระดับเสียงต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร
4.3.1.8	ต้องมีถังเก็บลมมีความจุไม่ต่ำกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง
4.3.1.9	มีวาวล์ป้องกันแรงดันเกิน (SAFETY VALVE)
4.3.1.10	  มีเกจแสดงผลค่าแรงดัน
4.3.1.11	  มีอุปกรณ์ระบายน้ำได้อัตโนมัติ
4.3.1.12	  มีระบบกรองลมแบบหยาบไม่เกิน 3 micron ก่อนเข้า Air dryer
4.3.1.13	  มีระบบ Air dryer ที่สามารถควบคุมอัตราการไหลออกของอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4,500 ลิตร/นาที
4.3.1.14	  มีระบบกรองดักน้ำมันและน้ำเพื่อให้ลมสะอาด แบบละเอียด ขนาดไม่เกิน 0.3 micron
4.3.1.15	  รับประกันคุณภาพ 3 ปี และผู้ขายต้องติดตั้ง เครื่องกำเนิดอากาศอัดแบบโรตารี่สกรู (Rotary screw air  compressor) โดยมีระบบท่อลม ระบบไฟ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งจ่ายมายัง เครื่องกำเนิดอากาศอัดและจากเครื่องกำเนิดอากาศอัดไปยังยูนิตทำฟันโดยติดตั้งตามความประสงค์ของคณะฯ
	5. เงื่อนไขอื่น ๆ 
5.1	ผู้ขายต้องมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตและมีแคตตาล๊อก ตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตโดยแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคและทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าเสนอรุ่นหรือรายละเอียดอื่น ๆ ลงใบแคตตาล็อก
5.2	โรงงานผู้ผลิตจะต้องผลิตยูนิตทำฟันโดยตรงไม่น้อยกว่า 30 ปี และผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายยูนิตทำฟัน เป็นระยะเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5  ปี ในกรณีนี้ต้องมีหนังสือ  แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต
5.3	ผู้ขายต้องแสดงหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานจากโรงงานที่ผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
5.4	ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นระยะเวลา    3  ปี
5.5	มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด ต่อ 1 ยูนิต  รวมทั้งแผนผังคุณลักษณะเฉพาะของยูนิต
5.6	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
5.7	ผู้ขายต้องนำเอกสารนำเข้าฉบับจริงหรือหากเป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาโดย เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรมาแสดงในวันที่ส่งมอบสินค้า
5.8	ผู้ขายต้องรื้อ ถอน ยูนิตทำฟันของเก่า และขนย้ายยูนิตทำฟันของเก่าไปติดตั้งยังจุดที่คณะฯ จัดไว้ให้ และผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการติดตั้งระบบท่อน้ำ ไฟ ลม และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งจ่ายมายังจุดที่ติดตั้งยูนิตทำฟันของเก่า
5.9	ยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ของใหม่ ที่ผู้ขายได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการติดตั้งรวมทั้งระบบท่อน้ำ ไฟ ลม และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งจ่ายมายังจุดยังที่ติดตั้งยูนิตทำฟันของใหม่
5.10	ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือความขัดข้องของยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบทั้งหมด หากระบบใดข้างต้นเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้ว
5.11	ผู้ขายจะต้องเข้ามาบำรุงรักษา ตรวจเช็ค เป็นเวลาทุก ๆ 3 เดือน ที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
5.12	ผู้ขายต้องดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ใน 2 ระดับ คือ
		5.12.1 ฝึกอบรมช่างยูนิตทำฟัน
5.12.2 แนะนำการใช้เครื่องมือและฝึกอบรมเบื้องต้นแก่ผู้ช่วยทันตแพทย์   
5.13	ผู้ขายต้องนำยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาแสดงพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ 
                 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคดำเนินการพิจารณา

5.   ระยะเวลาส่งมอบ
ภายใน -90- วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

6.    วงเงินในการจัดหา	  16,898,000 บาท (-สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

หมายเหตุ

		ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุลจริง  พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้   ตามช่องทางต่อไปนี้
		1.   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Email adress    potjana.kavichai@cmu.ac.th
		2.   ทางเว็บไซต์  http://202.28.248.23/financeupload/web/tor_showuser.php
3.	 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
4.	โทรสารหมายเลข  053-221086

ทั้งนี้ภายใน 3 วันนับตั้งแต่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์  เพื่อที่คณะทันตแพทยศาสตร์   จะได้นำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

		ประกาศ ณ วันที่       9     สิงหาคม     พ.ศ.  2554

			(ลงนาม)		           ทองนารถ  คำใจ

				  (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ  คำใจ)
				            คณบดี  คณะทันตแพทยศาสตร์